| YL-6000 | 智能型数字温度控制器 使用说明书 |
| --- | --- |

此产品使用前，请仔细阅读说明书，以便正确使用，并妥善保存，以便随时参考。

操作注意

断电后方可清洗仪表。

清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

显示器易被划伤，禁止用硬物擦拭或触及。

禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键，否则会损坏或划伤按键。

- 产品确认

本产品适用于电热干燥、电热恒温、恒温水槽、细菌培养、生化培养等设备的温度控制；可广泛应用于医疗器械、实验室仪器等设备的温度控制。

本产品是一种智能化的仪表，它的半比例控制算法经调整后或自动整定的无超调PID算法非常适合医疗器械和实验室仪器的要求，功能齐全，使用方便，是模拟式数显温控仪的最佳的更新换代产品。

请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。

- 产品代码

YL□-□□□□□-□ □ □—□        3：绝对值报警。

① ②③④⑤⑥ ⑦    ⑧            *报警常开需注明。

- 面板尺寸（mm）                                       ⑤传感器类型

D:96×96；E:72×72                        2:热电阻

②系列代码                               ⑥加热控制输出

③加热控制类型                            R：继电器；V：外接SSR；W/WG：外接可控硅；

3:半比例控制                              G：可控硅16A。

4:自动整定两位PID控制                   ⑦定时形式

④附加输出类型                            缺省：上电后立即计时，定时设定值永久保存；

0：无附加输出；1：上限偏差报警；          -2；到设定温度才计时，定时设定值不保存。

2：带延时的制冷控制（YLE仪表无此功能）； ⑧分度号和量程范围（分度号为Pt100）

- 安装

2.1 注意事项                                 阳光的直射。

- 仪表安装于以下环境                           热辐射积聚之处。

大气压力：86~106kPa。                       2．2  安装过程

环境温度：0~50℃。                          （1）按照盘面开孔尺寸在盘面上开孔。

相对湿度：45~85%RH。                        （2）多个仪表安装时，左右两孔间的距离应大于

- 安装时应注意以下情况                           25mm；上下两孔间的距离应大于30mm。

环境温度的急剧变化可能引起的结露。            （3）将仪表嵌入盘面开孔内。

腐蚀性、易燃气体。

2．3 主要技术指标

⑴电源电压                                       ⑷加热输出容量

AC187~264V（50/60Hz）（额定电压 220 VAC）        R：220VAC 3A；V：12VDC 30mA；W：BT41A

⑵电源消耗                                       可控硅；G：≤0.8KW；WG：≤2KW。

不大于5VA                                       ⑸制冷输出为220VAC 3A的继电器用与驱动中间

⑶控制方式                                       继电器

半比例控制或两位PID控制                         ⑹开孔尺寸 D：91×91mm；E：67.5×67.5mm

- 接线

3.1 YLD-6000R/V/W仪表接线：                   3.2 YLD-6000G/WG仪表接线：

| YLD-6000 拔掉短路器后蜂鸣器不起作用 | AC220 | ⑴ | 220V | YLD-6000 G A K | AC220 | ⑴ | 220V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑵ |  |  |  | ⑵ |  |
|  | OUT | ⑶ | - A OUT + G |  | HEAT | ⑶ | 负载 |
|  |  | ⑷ |  |  |  | ⑷ |  |
|  | ALM | ⑸ | ALM |  | COLD | ⑸ | 制冷输出 |
|  |  | ⑹ | Pt100 | (10) | (11) | (12) |  |  | ⑹ | Pt100 |
|  | PT100 | ⑺ |  | 拔掉短路器后蜂鸣器不起作用 | PT100 | ⑺ |  |
|  |  | ⑻ |  |  |  | ⑻ |  |
|  |  | ⑼ |  |  |  | ⑼ |  |

3.3 YLE-6000 R/V/W仪表接线：                   3.4YLE-6000G仪表接线：

PT100

⑴

⑴ ⑵ ⑶    ⑷        ALM                                      ⑵       PT100

⑸                               拔掉后蜂鸣器不响  ⑶

拔掉后蜂鸣器不响   ⑹         -  A

OUT                                       ⑷        负载

⑺         +  G                                    ⑸             220VAC

⑻               220VAC                            ⑹

⑼

4. 面板布置说明

① PV显示器（红）

(显示测量温度或根据仪表状态显示各类提示符。

② SV显示器（绿）

(显示设定温度或根据仪表状态显示定时时间；各

类参数。

①  ③ 指示灯

( RUN工作时指示灯（绿），自整定工作时闪烁。

( HAT加热输出灯（绿），工作输出时亮。

②  ( ALM报警灯（红），工作输出时亮，蜂鸣器响。

( COL制冷输出（绿），工作输出时亮。

④功能键

③  (设定值修改；参数的调出，参数的修改确认。

(                            ⑤减键

用于设定值、控制参数的修改或进入自整定状态。

⑥加键

用于设定值、控制参数的修改或进入定时状态。

④    ⑤    ⑥

5. 操作

5.1各功能的调出顺序

开启电源

上排类型代码（Sn），下排类型序号

（输入类型显示）

上排输入上限，下排输入下限                 显示约4秒钟后自动转换完成

（输入范围显示）

上排测量值，下排设定值                 约1分钟以上不按键自动返回

(标准显示模式)

按功能键       上排设定代码（SP、St），下排设定值

（修改设定模式）

按功能键4秒以上     上排功能代码（AL …），下排控制参数

（修改控制参数）

5.2各功能详细说明

(若显示OOOO则说明传感器开路或输入信号超过测量范围。

(设定值和定时时间改变方式

按(/SET键，上排显示SP，按(或(键，使下排显示为所需要的设定温度。再按(键，上排显示St，按(或(键，使下排显示为所需要的定时时间。再按(键，回到标准模式。

(定时功能

当ST设置为0时，仪表取消定时功能；当ST设置不为0时，仪表才有定时功能。

仪表送电：①测量温度达到设定温度后，定时功能开始启动（-2表）；②定时功能开始启动。到达ST的时间，加热输出关闭，蜂鸣器叫4次以示提醒，制冷输出继续工作；若在仪表工作其间启动自整定，则定时功能被取消，自整定结束后，重新启动定时功能；仪表在工作其间，允许修改ST，前面的累计运行时间被“记忆”，并运行到新的定时时间，当新的定时时间ST小于前面的累计运行时间时，加热输出立即关闭，蜂鸣器叫4次以示提醒，制冷输出继续工作。

(按(/TIME键，仪表显示已经运行的时间。

(控制参数改变方式

按(键4秒钟以上，再按(键，找到LK，按(或(键，使下排显示为18，再按(键，找到所需要调整的控制参的提示符，按(或(键，使该控制参数显示为所需要的值。几个控制参数可以一次调整完毕，再按(键4秒钟以上，回到标准模式。（无键按下1分钟后自动返回到标准模式）

5.3仪表的自整定功能

按(/AT键20秒后RUN灯闪烁，仪表开始自整定，自整定结束后RUN灯停止闪烁，得出一组能克服超温的PID参数，仪表按新的PID参数进行控制。新的PID参数可以在仪表上检查。

(在自整定过程中，按(键20秒后RUN灯停止闪烁，自整定停止，仪表按原来的PID参数进行控制。

(各功能参数见下表

| 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 初始值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报警设定 | 0～满量程 0.0～满量程 | 报警设定，报警不灵敏区为0.2固定值；ALM灯亮，蜂鸣器响，切断加热电源。 | 50 (50.0) |
| AL |  |  |  |  |
|  | 制冷控制 设定 | 0～满量程 0.0～满量程 | 当温度超过SP+CL值时，COL灯亮，制冷接 点接通，启动压缩机。 | 50 (50.0) |
| CL |  |  |  |  |
|  | 比例带 | 1～满量程 1.0～满量程 | 比例作用调节，P越大比例作用越小，系统 增益越低，仅作用于加热侧 | 30 (30.0) |
| P |  |  |  |  |
|  | 积分时间 （再调时间） | 0～3600 秒 | 积分作用时间常数，I越大，积分作用越弱， I=0，d=0为半比例控制。 | 240 |
| I |  |  |  |  |
|  | 微分时间 （预调时间） | 0～3600 秒 | 微分作用时间常数，d越大，微分作用越强， 并可克服超调，I=0，d=0为半比例控制。 | 60 |
| d |  |  |  |  |
|  | 过冲抑制 （比例再设定） | 0～100% | 在两位PID工作时，Ar确定为：1.5～2倍的(稳态输出占空比)。在半时间比例工作时，Ar确定为:(需要修正的)/(比例范围P)。 | 100 |
| Ar |  |  |  |  |
|  | 加热周期 | 1～300 秒 | 可控硅输出一般为2～3秒，对剩余功率较 大的设备将T调大可减小PID控制的静差。 | 3 |
| T |  |  |  |  |
|  | 零位调整 （截距） | -100～100 -100.0～100.0 | 当仪表的零位误差较大，满度误差较小时， 调整该值，一般Pt100很少调整该值。 | 0 |
| Pb |  |  |  |  |
|  | 满度调整 （斜率） | -1000～1000 秒 | 当仪表的零位误差较小，满度误差较大时，调整该值。PK=4000×(规定值-实际显示值)/实际显示值，一般Pt100先调整该值。 | 0 |
| PK |  |  |  |  |
|  | 制冷控制 延时 | 0～3600 秒 | 当测量值达到报警值，需经过Ct时间后制 冷继电器才输出 | 60 |
| Ct |  |  |  |  |
|  | 小数点 设置 | 0；1 | DP=0显示分辨率为1℃； DP=1显示分辨率为0.1℃。 | 1 |
| dP |  |  |  |  |
|  | 量程设置 | 0～400℃ 0.0～400.0 | 调整rH，能使仪表的测量范围为0～rH(℃)。 | 按用户 要求 |
| rH |  |  |  |  |
|  | 密码锁 | 0～255 | LK=18时，以上参数才能改变。 | 0 |
| LK |  |  |  |  |

每个功能参数的改变均可能改变控制效果。一分钟内不按(键自动返回标准模式，可能某些功能参数未被改变。