智能型数字温度控制表

- 使用范围：

本产品主要用于带加热和制冷的恒温控制设备，如细菌培养箱、生化培养箱等；也可以使用于单独加热或制冷设备、如电热干燥、恒温水浴、恒温振荡器等。

型号说明：

①KW-1000BH：0-100℃（硅控单加热）

②KW-1000BT：0-100℃（硅控加热带900分钟定时）

③KW-1000BC：0-100℃（硅控加热带制冷）

- 注意事项

  - 仪表使用环境：大气压力：86-106kPa；环境温度：0-50℃；相对湿度：45-84％RH

  - 安装避免爱结冰、环境温度急剧变化引起的结露、阳光直射、聚热之处。

- 主要技术指标

  - 电源电压：AC220V ± 10％（50Hz、60Hz） 电源消耗：4W

  - 控制方式：加热比例控制（可控硅BT16），制冷保护后继电器输出。

- 面板布置

数码显示器

工作 输出 报警 设置 上调 下调

显示测量温度及设置状态提示

设定显示器

显示设定温度及各类参数

指示灯

工作:仪表正常工作指示，常绿

输出:仪表有加热或制冷输出,加热闪烁,制冷常绿

报警:控制到设定温度1℃时,报警红灯亮蜂鸣器响

按键

设定：用于选定要调整参数

上调：上调状态参数   下调：下调状态参数

- 接线图

| 智能型数字温度控制表 拔掉后蜂鸣器不响 |
| --- |
| +5V | GND | IO | HE | AT | CO | OL | AC2 | 20V |

- (+5V)接数字温度探头红线；（GND）接黑线；（IO）接绿线

- (HEAT)两脚接加热管线

- (COOL)两脚接制冷线

- (AC220V)两脚接电源线

- 功能说明

a. 通电后数码循环显示8，检测数码管笔画是否有缺。

b. 数码检测结束后，上排数码显示实际温度，下排显示00.0，如上排无显示或85.0℃，说明温度探头没接或接触不可靠。

c. 按设置键一次，上排显示—R，说明进入设定温度状态，按上调键一次向上调整0.5℃，按下调键一次向下调整0.1℃。（长按上调或下调快速设定）

d. 再按设置键一次，上排显示—D，说明进入设定最低加热功率系数，开机自动为3，可在1-8调整

e. 再按设置键一次，上排显示—T，明进入定时关机时间设定，可在0-900分钟调整，计时从温度到设定值开始（特定产品有次功能）

f. 再按设置键一次，上排显示—R，说明进入设定制冷压缩机保护时间，开机自动为3（30秒），可在1-9调整（10-90秒）（特定产品有次功能）

g. 再按设置键可恢复到开机显示状态，如已设定了温度值即自动开始加热或制冷，在设定状系数中若设定结束不按设定键手动回到温度显示档，控温表5秒自动跳入控温状态并开始工作

h. 长按设置键5-8秒，即可自动复位系统，调整为通电状态，设定温度也重新设定为00.0℃

I．在实际温度到设定温度上下1℃时，报警灯（红）灯，并伴有蜂鸣器声音输出（拨去控制板后跳线可关灭蜂鸣器）

- 符号说明

| 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 初始值 | 适用型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 温度设定 | 00.0-99.0℃ | 设定温度温度为0-99.9℃ | 00.0 | 全部 |
| d | 最低加热系数 | 1-5 | 设定最低加热系数，数值越大最低加热功率越高，反之越小，适当降低此系数能防止过冲，但应保证能加热到设定温度，如不能加热到设定温度，则相应向上调高系数，一般为3档即可。 | 3 | 全部 |
| r | 压缩保护时间 | 1-9 | 对应压缩机保护时间为10-90秒 | 3 | ③ |
| t | 加热定时时间 | 0-900分钟 | 加热到设定温度后开始计时，对应定时时间0-900分钟 | 0 | ② |